## 电压波动和闪烁

|  |  | | 试验结果： | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |
| 检验日期： 2018年4月23日 | | |  |  |
| 温度（℃）：13 | | 相对湿度（%）：63 | | 大气压力（kPa）：101 |

### 试验依据

|  |  |
| --- | --- |
|  | YY 0505-2012 |
|  | GB/T 17625.2-2007 |
|  |  |

### 试验场地

|  |  |
| --- | --- |
|  | 普通实验室 |
|  | 电磁屏蔽室 |
|  | 3m法半电波暗室 |
|  | 10m法半电波暗室 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

### 试验数据

|  |  |
| --- | --- |
| 试验供电电源：AC220V 50Hz | 样品运行模式：模式① |
| 观察周期/时间：120分钟 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 实测值 | 限值 | 单项试验结果 |
| 短时间闪烁指数Pst | 0.118 | 1.00 | 符合 |
| 长时间闪烁指数Plt | 0.095 | 0.65 | 符合 |
| 相对稳态电压变化dc（%） | 0.152 | 3.30 | 符合 |
| 最大相对电压变化dmax（%） | 0.209 | 4.00 | 符合 |
| t（d（t）>3.3%的时间）（s） | 0.000 | 0.50 | 符合 |

### 试验布置图

试验连接图 示意图



试验布置图 照片

