

**检 验 报 告**

报告编号：国医检(磁)字JK2016第445号

|  |  |
| --- | --- |
| 委 托 方 | 上海成良实业有限公司 |
| 样品名称 | 温热治疗仪 |
| 型号规格 | HM-101 |
| 检验类别 | 进口注册检验 |

**上海市医疗器械检测所**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 温热治疗仪 | | 样品编号 | JK2016-0445 |
| 送样（√） | 抽样（/） |
| 商 标 | / | | 型号规格 | HM-101 |
| 委托方 | 上海成良实业有限公司 | | 检验类别 | 进口注册检验 |
| 委托方地址 | 上海市松江区江田东路259号13幢6021、6025室 | | 产品编号/批号 | 16110168 |
| 生产单位 | 日本中央医疗系统有限公司 | | 抽样单编号 | / |
| 受检单位 | 日本中央医疗系统有限公司 | | 生产日期 | 2014年 |
| 抽样单位 | / | | 样品数量 | 1套 |
| 抽样地点 | / | | 抽样基数 | / |
| 抽样日期 | / | | 检验地点 | 本所实验室 |
| 到样日期 | 2016年12月23日 | | 检验日期 | 2017年2月8日~  2017年2月28日 |
| 检验项目 | 全项目 | | | |
| 检验依据 | YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 | | | |
| 检验结论 | 被检样品符合YY 0505-2012标准的要求  （检验报告专用章或检验单位公章）  签发日期 　　　　年　　月　　日 | | | |
| 备  注 | 报告中“/”表示此项空白，“—”表示不适用。 | | | |

批 准： 审 核： 检 验 ：

职 务：

|  |
| --- |
| 样品描述 |
| 见本报告第3页“**1 受检样品信息**”。 |
| 型号规格或其他说明 |
| 1. 检测结果不包括不确定度的估算值。 2. 本产品由温热治疗仪主机及治疗导子构成，治疗导子共分为四个型号：OS，MS，ES，LS。   治疗导子区别为外形及尺寸不同。   1. 本次检测选取面积最大的治疗导子配合主机使用，型号为：OS。 |

# 受检样品信息

## 受检样品的描述

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | | |  |
| 样品类型 | | |  |
| 样品编号/批号 | | |  |
| 电源 | 交流电源 | 输入电压 | 220V |
| 频率 |  |
| 额定输入功率或电流 |  |
| 单相电 |  |
| 内部电源 | 供电电压 |  |
| 电池类型 |  |
| 外部电源 | 供电电压 |  |
| 额定输入功率或电流 |  |
| 台式设备 | | |  |
| 落地式设备 | | |  |
| 永久性安装设备 | | |  |
| 生命支持设备 | | |  |
| 样品尺寸（长\*宽\*高） | | |  |

# 